ピークシフト補正

複数の回折プロファイルに対してRietveld解析を実施した後に得られる 2θ角度補正関数のパラメータ を利用し、ピークシフトの影響を取り除いて、ピークシフトが存在しない回折パターンとして表示する。

このボタンは、複数の回折パターンを重ねて表示した際に使用できるため（一つのDataは使用できない）、WPPF for Multiple DataのFlow barでDatasetが 「All」 を選択する必要があります。

Q1. 角度補正関数の各パラメータは何を意味しますか？また、その数式は何ですか？

（1）SHIFT / AXIAL / DISPLACE

SHIFT（x1） ：ゼロ点シフト（Zero shift）

AXIAL（x2） ：軸方向発散誤差（Axial divergence error）

DISPLACE（x3） ：試料高さ誤差（Sample displacement error）

対応する補正関数：Δ2θ=x1+x2tan2θ+x3cosθ

（2）三角関数モデル

Δ2θ=x1+x2cos2θ+x3sin2θ+x4tanθ

（3）多項式モデル

Δ2θ=x1+x2θ2+x3θ3+x4θ4

装置関数は、測定装置に起因するピークシフトをモデル化したものであり、物理的な意味を持っています。その考え方は Fundamental Parameters（FP）法に類似しています。

一方、三角関数モデルおよび多項式モデルは、物理的意味付けよりも数学的なフィッティング精度を目的とした近似関数です。

Q2. 補間アルゴリズムの原理は何ですか？

一般的な線形補間ではありません。

補間点近傍の 3点 を使用して二次関数（2次多項式）を最小二乗法でフィッティングし、その二次関数から補間値を求めます。

つまり、局所的な放物線近似による補間方式を採用しています。

y=a+bx+cx2

のa,b,cをフィッティングさせる。

Q3.WPPF以外の Profile Fitting でも精密化後に Peak Shift パラメータが変化しますが、その原理は何ですか？

プログラムはまず、認識された回折ピークの中から 高次反射（倍数関係を持つピーク系列） が存在するかを調べます。

例えば、

001　002　003　004

のようなピークは理論的に一定の倍数関係を持っています。

高次反射を持つピーク群が見つかった場合、それらを1つの Series として扱います。

1つのSeriesには最低2本以上のピークが必要です。

3組以上のSeriesが見つかった場合、ピーク位置の偏差を計算します。

装置のゼロ点誤差や角度ずれが存在すると、本来成立するはずの整数倍関係が崩れます。

そこでプログラムは、これらのピーク系列が理論値に最も近づくような角度補正値（Peak Shift）を自動計算し、ピーク位置を補正します。ピーク数が足りないと補正行いません。

補足説明

SLSIIにおけるピークシフト補正方法

SLSIIでは、ピークシフト補正に以下の3つの方法が用意されています。

外部標準（External Standard）

内部標準（Internal Standard）

ピークシフト関数によるフィッティング

ここで説明している方法は、3番目の ピークシフト関数を用いたフィッティングによる補正方法 です。

Register amorphous phase on finding amorphous peak

従来は非晶相を設定する場合、ピークリスト上で対象となるピークを選択し、「非晶相（Amorphous Phase）」として手動で設定する必要がありました。

現在は、プログラムが非晶ピークを自動的に検出した場合、そのピークに対応する相を自動的に非晶相として設定できるようになっています。

Q1. プログラムはどのように非晶相を判定していますか？

非晶ピークかどうかは、主に以下のパラメータに基づいて判定されます。

ピーク幅（Width）

ピーク強度（Height）

プログラムはこれらの値を評価し、あらかじめ設定された閾値（Threshold）を超えた場合に、そのピークを非晶ピークとして認識します。

Q2. 「非晶相」ボタンの役割は何ですか？

このボタンは、検出された非晶ピークをどのように扱うかを切り替えるためのものです。

チェックあり（ON）

検出された非晶質ピークっぽいピークを非晶質ピークとして扱います。

チェックなし（OFF）

検出された非晶質ピークっぽいピークをBackgroundとして扱います。

つまり、このボタンによって、検出された広幅ピークを「非晶相として解析対象に含める」か、「背景成分として処理する」かを選択できます。

Q3. ピークとして認識するか、バックグラウンドとして認識するかの違い

ピークとして認識

・非晶質ピークとしてピークリストに登録される

・結晶化度計算の可能になる

・ピーク位置、幅、強度を個別にFittingができる

バックグラウンドとして認識

・BG除去したらなくなる。ただし、BG通常は平坦な曲線に近いので、ピークをフィッティングできない、強いてフィッティングさせれば、BGは全体的に高くなり、強度が低いピークが認識できなくなる。

類似度判定

この機能は、複数の回折パターン間の類似度を評価するためのものです。

閾値より高くなると不合格…

Q1. どのように判定していますか？

相似度は以下の指標の平均値によって算出されます。

Similarity=(Pearson+Spearman)/2

（1）Pearson相関係数

Pearson相関係数は、強度変化の傾向がどれだけ一致しているかを評価します。

完全に同じ変化をする場合：1

完全に逆の変化をする場合：-1

相関がない場合：0

つまり、「2つの回折パターンの形状（プロファイル）がどれだけ似ているか」を評価する指標です。

（2）Spearman順位相関係数

Spearman相関係数は、ピーク強度の順位関係が一致しているかを評価します。

例えば、

どのピークが最も強いか

どのピークが次に強いか

どのピークが弱いか

といった順位の並びが一致しているかを確認します。

つまり、「各ピーークの強弱関係（順位）が一致しているか」を評価する指標です。

Pass/Fail check based on range calculation

Q1：判定基準

指定範囲内ピークの最大位置の差を見る、一つ以上のピーク位置の差が閾値に超えたらFailになる。

1/d, 2/d, 3/d cursor

基準となる回折ピークを選択すると、システムはそのピークの面間隔（d値）をもとに、高次反射に対応する位置を自動計算して表示します。

ピンク色のカーソル：一次反射（1/d）

オレンジ色のカーソル：二次反射（2/d）、三次反射（3/d）、四次反射（4/d）…を表示

これにより、選択したピークが高次反射系列（Series）に属しているかどうかを視覚的に確認できます。

Q1:数式は何？

2ⅆsinθ=nλ

中のλ=1,2,3,4に対応する2θ位置である。

Function to calculate absorption factor

PowderXRDおよびTXSプラグインでは、吸収係数（μ）入力できるところに、Zスキャンデータを用いて、吸収係数（μ）を計算できるようになった。

Q1. Blank Dataとは何ですか？

試料は通常、キャピラリーで測定するため、Zスキャンから得られる吸収は

試料+キャピラリーの吸収を含んでいます。

Blank Dataには、試料を入れていないキャピラリーのみのZスキャンデータを指します。

これにより、キャピラリー自身の吸収の影響を差し引き、試料本来の吸収係数を算出できます。

Q2. 吸収係数はどのように計算されますか？

吸収係数 μ は、Zスキャンプロファイルから次式で計算されます。

μ=-lnb∕t0.1×ω

- μ ：吸収係数

- w ：ピーク幅（mm）

- t ：トップ強度（最大強度）

- b ：ボトム強度（最小強度、吸収による谷底の強度）

HRXRD: Superlattice cursor

超格子モデルを設定した後、入力された試料構造情報（各層の厚さ、組成、周期構造など）に基づき、ソフトウェアが超格子反射の出現位置を計算し、カーソルとして表示します。

デフォルトで表示される 0次ピーク（0th Peak） は、設定された超格子構造から計算される基準ピークです。

これは概ね、超格子全体の平均組成に対応する回折ピーク位置。修正は可能。

HRXRD: Resolution function display

HRXRD の RSViewer で、分解能関数のチャート（Resolution Function） を表示できるようになりました。

各Monochromatorの分解能は角度によって変化するため、測定を行う前に、使用するMonochromatorを選定するための参考情報として、測定対象ピークのBragg角における分解能を確認することが重要です。

ここで、回折角度θの位置はチャートで縦線で表示されます。

HRXRD: Mismatch Z

HRXRDプラグインでは、Mismatch Z（Z方向ミスマッチ） を表示することができます。

計算式

Mismatch Z は次式で計算されます。

ⅆref-ⅆlayerdrⅇf

Refは基板/直下層に変更できる（Optionで）

XRR/HRXRD:Multidata Fit flow bar

PowderXRDのリートベルト解析では、WPPF for Multiple Dataのような複数のデータを同時処理する機能があります。便利なので、HRXRDとXRRもこのような機能を追加しましたMultidata Fitというフローバーです。

Texture: Save pole figures as rasx files

極点図データはRasxファイルに保存できるようになりました。これまでの極点図のExport機能はCSVとtxtだけできたが、2Dデータから生成された極点図は他1Dで測定したrasxファイルを同時に読み込むことができない。今回の機能追加により、2Dデータから生成した極点図も RasX形式で保存できるようになり、1D測定データと一緒に読み込み、処理することができました。

Texture: ODF Copy all charts/Specify number of column

これまでチャートのコピーは一個だけできたが、今回はすべてのODFチャートを一括コピーできるようになりました。

ODFのレイアウトでは、一列に何個あるかを設定することができました。

Texture

正交対称性を持つ試料に対して、1/4極点図から完全な極点図を生成する機能です。

正交対称性を持つ試料では、360°まで測定する必要がなく、90°まで測定すれば、ソフトウェアが対称性を利用して残りの領域を補完し、完全な極点図を作成できます。

これにより測定時間を3/4に短縮できます。

Q1. 試料が傾いて設置された場合でも補正できますか？

補正可能です。

試料にα軸方向のずれ、β軸方向のずれが存在すると、補完された極点図に不自然な歪みが現れる場合があります。

Pole Figures Corrections → Adjust Surface Normal

を使用して補正を行います。

Q2.1/4対称化の違いは何ですか？

1/4対称化は4象限のデータを平均化をとり、測定誤差を平均化してデータ品質を向上させたい場合で使います。完全な極点図（360°）が必要であり、測定短縮することができません。

Data Visualization: Plot for external parameters

外部パラメータプロット機能では、読み込んだ外部データをグラフ上に表示し、XRD測定データとあわせて表示することができます。

従来から外部データの読み込み機能はありましたが、外部データのX軸は時間に固定されていました。

今回追加された機能では、X軸を時間以外のパラメータに設定できるようになりました。

例えば、ガス吸着実験では、X軸：Pe / kPa Y軸：V / ml　として表示することができます。

External Parameters（外部パラメータ） をクリックすると、チャートリボンでX軸の設定ができるようになりました。

Q1.外部パラメーターと内部データはどのようにマッチングするか

外部パラメーターとXRD測定データは、基本的に時間情報（Time）を基準にマッチングします。

XRD測定ファイルには測定時刻が記録されており、SLSIIはまず外部パラメーターデータ内から同じ時刻のデータを検索します。

#### ① 同じ時刻のデータが存在する場合

外部パラメーターの値をそのまま取得し、XRDデータと対応付けます。

#### ② 同じ時刻のデータが存在しない場合

線形補間（Linear Interpolation）を用いて値を計算します。

例えば、外部パラメーターに以下のデータがある場合：

| 時刻 | 値 |
| --- | --- |
| 00:10:00 | 100 |
| 00:20:00 | 200 |

XRDデータの測定時刻が

00:15:00

であれば、両者の中間時刻となるため、

150

が補間値として使用されます。

#### ③ 補間できない場合

XRDデータの時刻が外部パラメーターデータの範囲外にある場合は、補間計算を行うことができません。

例えば、

| 時刻 | 値 |
| --- | --- |
| 00:10:00 | 100 |
| 00:20:00 | 200 |

しかない状態で、XRDデータの時刻が

00:00:00

の場合、対応する値を求めることができないため、そのデータはマッチング対象から除外されます。

#### ④ 時間情報が存在しない場合

外部データまたはXRDデータに時間列が存在しない場合は、時間によるアライメントは行わず、データの順番（Index）に基づいて対応付けます。

例：

1番目 ↔ 1番目

2番目 ↔ 2番目

3番目 ↔ 3番目

#### ⑤ 時間がずれている場合

外部パラメーターデータとXRD測定データの開始時刻にずれがある場合は、Offset（時間オフセット） を設定して補正することができます。

TXS: Rietveld analysis integration (ver5.2)

TXS の RMC Option 画面では、初期構造として CIF ファイルを読み込む必要があります。

従来、Rietveld解析結果の構造を初期構造として利用したい場合は、

PowderXRD プラグインでRietveld解析を実行 CIFファイルとして保存 TXS プラグインへ移動

CIFファイルを読み込む

という手順が必要でした。

今回のバージョンでは 「Run Rietveld」ボタン が追加され、TXS 内から直接Rietveld解析を実行し、その結果を初期構造として利用できるようになりました。

これにより、PowderXRDとTXSの間でファイルを保存・読み込みする手間が省け、解析作業を効率化できます。

Q1. 「Run Rietveld」では、精密化パラメータ（固定・解放）の設定を細かく制御できますか？

できません。

この機能はバックグラウンドで実行される簡易的なRietveld解析機能であり、PowderXRDでRietveld解析画面を最初に起動したときと同じ既定設定を使用して解析を行います。

解析条件を細かく設定したい場合は、従来どおりPowderXRDで実行します。

「Run Rietveld」実行後、SolutionとCIFファイルが生成され、Solutionファイルで再確認、修正することができます（Solutionファイルの役割はこれですよね？）